# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штангенциркуль предназначен для измерения размеров в труднодоступных местах (проточки, канавки) заготовки, толщины стенок заготовки. Применяется для измерений, не требующих высокой точности, абсолютным методом, при расточных работах, фрезеровании канавок и пазов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Штангенциркули изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали, с хромовым покрытием и нержавеющей стали, со значением отсчёта по нониусу 0,02 мм. Твёрдость измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали не менее 51,5 HRC.

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики штангенциркулей дл внутренних канавок

| Пределы измерения, мм | Длина губок, мм | Цена деления нониуса, мм (дюйм) | Погрешность измерений, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-150 | 45 | 0,02 | ±0,02 | 262×70×15 | 0,27 |
| 0-200 | 45 | 0,02 | ±0,02 | 318×87×15 | 0,48 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект прибора входят:

- штангенциркуль;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Штангенциркуль имеет две шкалы. Основная шкала нанесена на штанге с делениями через 1 мм, вторая шкала – на нониусе, который закреплен на рамке. Фиксация рамки производится при помощи стопорного винта. Плавное перемещение рамки обеспечивается пружиной, расположенной внутри рамки.

5.2. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки совпадения деления шкалы с делениями нониуса.

5.3. Измерение с помощью штангенциркуля различных элементов конструкции (толщину стенки заготовки, толщину стенки заготовки в месте проточки, внешний диаметр в месте проточки и т.п.) проводят следующим образом: при отстопоренном винте  перемещают по штанге  нониус, приводят в соприкосновение с поверхностями измеряемых

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

для наружных канавок

цена деления  0,02

ISO 9002

№__________

условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

деталей измерительные поверхности губок. В этом положении необходимо застопорить рамку нониуса  винтом  и снять отсчет со шкалы прибора.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма, не проводить измерения на ходу станка, при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штанген-циркуль.

7.2. Протереть штангенциркуль, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать штангенциркуль салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

8.2. По окончании работы нанести на поверхности штангенциркуля тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить штангенциркуль в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенциркуля маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1. Поверка штангенциркуля должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенциркуля.

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Штангенциркуль подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

11.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при