# Text boxes

Рис.1 Мишень

Расстояние от прибора до мишени – 20 метров. Оценивается яркость светового пятна  (линии), четкость границ светового пятна (дифракционного максимума 0-го порядка), правильность формы, яркость дифракционных максимумов I-го и последующих порядков (она должна быть минимальной).

9.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

9.1. При использовании лазера не направлять луч прямо на людей или отражающую поверхность, даже слабое лазерное излучение может привести к повреждениям глаз, не смотреть в выходное отверстие лазера.

9.2. Рекомендуется защищать глаза от лазерного излучения специальными очками.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора. Лазерный указатель не подлежит ремонту. В случае вскрытия корпуса прибора, гарантия на изделие не распространяется.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Прибор позволяет строить одну горизонтальную и вертикальную лазерные плоскости. Прибор не имеет подвижных элементов, относится к классу статических нивелиров.

5.2. Прибор оснащен автоматическим компенсатором, представляющим собой маятник, с очень малым коэффиентом трения на оси (благодаря подшипникам). Маятник снабжен демпирующей системой, гасящей колебания. На маятнике расположена оптическая система прибора, разворачивающая луч лазера специальной призмой в плоскости. При проецировании на препятствие образуется видимый крест от пересечения горизонтальной и вертикальной линий.

5.3. Предусмотрена блокировка компенсатора на время транспортировки прибора. Блокиратор компенсатора совмещен с выключателем нивелира и предохраняет подвесную систему во время транспортировки.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на лазерный нивелир.

6.2. Проверить в приборе наличие батареек, при необходимости заменить. Батарейки необходимо заменить, когда луч становится темным или световое пятно становится больше или меньше. Открыть крышку на задней части лазерного уровня, где установлено включение, и заменить 3 батарейки (1,5В). Удостоверьтесь, что полярность соблюдена.

6.3. Смонтировать прибор на трехточечной опоре или на столе, на полу или другой устойчивой поверхности. Включить прибор.

6.4. При подготовке прибора к работе не требуется производить регулировку нивелировочных винтов и уровней. Внутренний коаксиальный компенсатор исключает ошибку, производя самоцентрирование лазера.

6.5. Недопустимы какие–либо регулировки для повышения мощности лазера,  это приведет к порче изделия

7.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Если лазерный указатель хранится без использования более трех лет, то необходимо извлечь батарейки, чтобы избежать порчи прибора от вытекания электролита из батарейки

8. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Пучок лазерного луча, как и любой другой источник света, рассевается и имеет конусную проекцию на участке от источника излучения до преграды. Для оценки значения рассеивания и дифракции используется прозрачная мишень с минимальным шагом цены деления – 1 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

(построитель плоскостей с треногой) самоустанавливающийся

ISO 9002

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Лазерный нивелир (построитель плоскостей с треногой) является самоцентрирующим высокоточным инструментом с особенно высокой световой интенсивностью.

1.2. Предназначен для внутренних и наружных работ: при заливке стяжки полов, монтаже окон и дверей, укладке плитки, монтаже подвесных потолков и т.д., позволяет производить вертикальную разметку, монтаж вертикальных конструкций, использовать вертикальную плоскость в качестве линии отвеса, определять положение наклонных конструкций - таких как лестницы, крыши и т.д., а также применять для маркировки стенных отверстий и линий

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность нивелирования составляет 0,5мм/1м,

точность вертикальности и горизонтальности 0,5 мм на 1 м

Длина линии примерно 30´  на 30´ (10м на 10м) целевой дистанции 90 град  угол разворота

Рекомендуемый рабочий диапазон до 10м, который зависит от освещенности рабочей области

Диапазон самонивелирования ± 6 град

Скорость самонивелирования 8-1-сек и менее

Масса  0,5 кг

Питание -  3 батарейки типоразмера АА, которые позволяют работать с  прибором около 6 часов

Длина волны света лазера λ=650нм

Класс лазера  - 2

Выходная мощность излучения – менее, чем 1 мВт

Прилагается пластиковая база с треногой (40-125см), прибор также комплектуется батарейками.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (-10 ÷ +50)˚С.

3.2. Корпус лазерного нивелира защищен от воздействия пыли и влаги (IP65).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- лазерный нивелир с треногой;

- футляр;

- паспорт;

- элементы питания (батарейки).

Надежная телескопическая подставка-тренога изготовлена из прочного легкого алюминия. Удобная шкала высоты и регулируемые ноги подставки позволяют выполнить точную настройку за минимальный отрезок времени.